## 设备1
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 湖州康复医院 | 浙江湖州 | 超声诊断仪 | MYLAB90 Xvision | 台 | 1 | 20万/3年（全保） | 百胜 | 意大利 |  |  | 26年8月出保
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 服务范围：通常要求提供整机全保，范围包括主机、工作站、球管、探测器、高压发生器等所有硬件及软件系统。需明确是否包含高压注射器等第三方外围设备，并注明因自然灾害、人为或不可抗力造成的损坏是否在范围内。 关键性能指标：保障设备开机率（uptime）≥95%，即每年非计划停机时间不超过18天。若停机天数超标，合同通常规定按1:1、1:2甚至1:7顺延保修期作为补偿。 服务响应时效：提供7×24小时不间断服务热线。常规要求电话响应不超过2小时，工程师到场不超过24-48小时。部分地区对紧急故障的响应（如1小时内电话响应）及备件到货时间（如24-48小时）有更严格要求。 备件标准：要求球管、探测器等关键部件必须使用原厂认证的全新合格零配件。供应商需证明货源合法（如报关单），并能承诺在指定时间内送达现场。 预防性保养与质量标准：每年应提供不少于2-4次的定期维护保养服务（含安全检查、除尘、校准等）。保养后须提供书面报告，并保证更换重要配件后的影像质量符合国家临床诊断要求。 供应商资质与备件库：要求具备原厂或等效的技术培训认证工程师，并在省内设有常驻维修站点。同时要求在国内设有备件库以保障供应效率，并承诺能合法获得原厂故障诊断软件。 其他增值服务：在服务有效期内，供应商须提供设备系统软件升级、应用培训支持，以及服务期内关键备件（如球管）的免费更换承诺。 紧急与特殊事件处理：要求供应商针对突发性设备停机等问题制定应急解决方案，并提供远程在线技术咨询和紧急诊断服务。
2 | 整机全保：最全面的模式，涵盖主机、软件、工作站及所有探头。部分优质合同会承诺“探头只换不修”或每年提供一定数量的免费探头更换额度。 主机全保（+部分探头）：保修主机、工作站及软件，但探头可能只覆盖特定数量或仅提供维修服务。 技术保：仅包含人工和定期保养，所有零配件（特别是探头）需另付费。 服务范围扩展：范围通常明确包括设备主机、显示器、操作键盘、各类电路板、线缆及配套软件等。一些更细致的服务还涵盖了超声专用附件如便携式机器蓄电池的保修，以及保证所有更换备件均为经原厂认证或测试合格的全新件。 服务时效与备件要求 核心指标（开机率）：行业普遍要求达95%-99%。未达标时，通常每停机一天，保修期顺延1-5天作为补偿。 响应与到场时效：要求供应商7×24小时提供热线服务。电话响应时间通常要求30分钟到2小时，现场响应要求在24-48小时内，紧急服务甚至要求4小时内到场。 备件与备用机： 备件质量：要求使用全新原厂正品备件，核心备件（尤其探头）须提供进口报关单或原厂证明。此外，备件供应需及时充足，部分合同要求供应商设有本地备件库。 备用机/探头：合同中可约定，当维修时间超过48-72小时，供应商须提供同型号备用机或备用探头，确保临床工作不间断。 预防性保养内容：远超“简单清洁” 专业的深度保养内容远比日常清洁复杂，应要求供应商在合同中明确产出报告。全面保养包含以下要点： 清洁：主机外壳、显示器、键盘、轨迹球深度清洁，并清洁设备防尘滤网及内部除尘。 探头：检查表面完整性、透镜磨损、线缆连接与衰减。部分合同要求提供“探头衰减检测”服务。 机械检查：检查监视器支架、操作台升降、脚轮刹车、各连接线缆的固定情况。 电气安全：检测电源、接地、漏电流，确保符合ANSI/AAMI ES60601-1等安全标准。 图像质量：校准灰阶、分辨力、血流灵敏度、几何精度等，确保符合原厂QC或国家标准。 软件维护：清理缓存、系统日志；检查病毒库；备份系统与配置文件；适时进行系统软件升级。 功能性：检查所有操作按键、旋钮、触摸屏和指示灯是否正常工作。 报告：每次维保后提供详细书面报告，记录设备状态、发现问题和维护内容。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名